| 设备名称 | 彩色超声诊断系统（高端心脏） | 数量 | 一套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：无 |  |  |  |
| 一．设备需要实现的功能及目的：用于成人心脏，胎儿、新生儿及小儿心脏；血管（外周、脑血管）；腹部、浅表等超声诊断和相关科研。 |  |  |  |
| 二.交货日期：合同签订后90天 |  |  |  |
| 三.投标时要求提供原厂家的Data Sheet，评标以此为准 |  |  |  |
| 四.具有“中华人民共和国医疗器械注册证” |  |  |  |
| 五.主要技术规格及系统概述： |  |  |  |
| 1.主机系统性能概括 |  |  |  |
| 1.1显示器及操作系统 |  |  |  |
| *1.1.1 医学专用彩色液晶监视器，≥21英寸，自由臂可调节360° |  |  |  |
| *1.1.2主机具备彩色触摸屏，≥11英寸，合理功能分区，可滑屏操作，可同屏显示检查图像 |  |  |  |
| 1.1.3 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 |  |  |  |
| 1.1.4 全方位人机工程学设计，中文操作平台 |  |  |  |
| *1.1.5 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口并可互通互用 |  |  |  |
| 1.2 主机系统 |  |  |  |
| 1.2.1 全数字化多波束形成器 |  |  |  |
| *1.2.2 数字化通道数≥7,000,000 |  |  |  |
| *1.2.3 动态范围≥320dB |  |  |  |
| 1.2.4 系统主机16内核CPU，1T硬盘，4GB显存 |  |  |  |
| 1.2.5全新精准波束形成技术和海量并行处理，依次接收海量原始声学数据，系统进行实时逐像素聚焦 |  |  |  |
| 1.3 二维灰阶成像（部件）单元 |  |  |  |
| *1.3.1 纯净波单晶体探头技术，用于经胸心脏探头、腹部凸阵探头、经胸矩阵探头、经食道矩阵探头 |  |  |  |
| 1.3.2具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级） |  |  |  |
| 1.3.3 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥9，可与宽景成像、造影联用，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |  |  |  |
| 1.3.4 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可联合空间复合成像，扩展角度≥15度 |  |  |  |
| 1.3.5 一键优化TGC曲线，可实时优化二维增益、对比度、动态范围 |  |  |  |
| 1.3.6 单键持续增益补偿 |  |  |  |
| 1.3.7 LGC侧向增益补偿技术，可视可调 |  |  |  |
| 1.3.8具备对比双幅显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量 |  |  |  |
| 1.4 频谱多普勒显示及分析系统 |  |  |  |
| 1.4.1 自适应多普勒技术 |  |  |  |
| 1.4.2 提供PW、CW、HRPW模式，高性能三同步成像 |  |  |  |
| 1.4.3 实时自动多普勒测量分析 ，可提供参数选择≥15个参数 |  |  |  |
| 1.4.4 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程 |  |  |  |
| 1.4.5 频谱取样门自动追踪技术，实时追踪血管位置，调整取样门位置 |  |  |  |
| 1.4.6 智能多普勒优化技术, 实时智能调整取样容积位置、 角度校正和偏转角度 |  |  |  |
| 1.5 彩色血流成像（部件）单元 |  |  |  |
| 1.5.1自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 |  |  |  |
| 1.5.2 彩色能量图及方向能量图 |  |  |  |
| 1.5.3 单键调节血流成像参数 |  |  |  |
| 1.5.4 彩色对比及实时对比显像 |  |  |  |
| 1.5.5智能多普勒优化技术, 实时智能调整取样框位置和偏转角度 |  |  |  |
| 1.6 组织多普勒成像 |  |  |  |
| 1.6.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 |  |  |  |
| 1.6.2 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示 |  |  |  |
| 1.6.3 专业TDI测量软件包 |  |  |  |
| *1.6.4 可进行心肌应变及应变率定量分析 |  |  |  |
| 1.6.5 动态组织追踪取样 |  |  |  |
| 1.7.负荷超声成像 |  |  |  |
| 1.7.1 具备二维及三维负荷超声 |  |  |  |
| 1.7.2 可提供负荷超声斑点追踪定量分析 |  |  |  |
| 1.8超宽视野成像扫描技术(测量功能, 线阵和凸阵探头具备)，可与空间复合成像技术及像素优化技术结合使用 |  |  |  |
| 1.9穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度>=4个；线阵探头穿刺引导角度>=3个 |  |  |  |
| 2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) |  |  |  |
| 2.1 一般常规测量 |  |  |  |
| 2.2 多普勒血流测量及分析 |  |  |  |
| 2.3 心脏功能测量与分析 |  |  |  |
| 2. 4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式 下都可以使用 |  |  |  |
| 2.5心功能定量、半定量技术 |  |  |  |
| 2.5.1自动二维心功能定量 |  |  |  |
| 2.5.1.1 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，无需手动操作，自动计算EF，ESV，EDV |  |  |  |
| *2.5.1.2 也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF |  |  |  |
| *2.5.1.3 自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 |  |  |  |
| 2.5.1.4 可使用回放或存储剪辑分析，可在线、离线、脱机分析 |  |  |  |
| 2.5.2 感兴趣区定量 |  |  |  |
| 2.5.2.1 高达 10 个用户自定义的区域 |  |  |  |
| 2.5.2.2 像素密度分析，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量（血管造影） |  |  |  |
| 2.5.2.3 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 |  |  |  |
| 2.5.2.4 平均值、中位数和标准差计算 |  |  |  |
| 2.5.2.5 时间－密度曲线 |  |  |  |
| 2.5.2.6 曲线拟合工具 － Gamma 变量(Wash-in/Wash-out) － 负指数方程 － 线性方程 |  |  |  |
| 2.5.2.7 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度 |  |  |  |
| 2.5.3 心肌应变定量 |  |  |  |
| 2.5.2.1 节段心肌取样，最多可到32节段 |  |  |  |
| 2.5.3.2 多个心动周期数据显示 |  |  |  |
| 2.5.3.3 各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示 |  |  |  |
| 2.5.3.4 快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数 |  |  |  |
| 2.5.3.5相同时相任意节段数据对比 |  |  |  |
| 2.5.4 血管中内膜厚度自动测量: 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出 |  |  |  |
| *2.5.5 自动心肌运动定量 |  |  |  |
| *2.5.5.1 依据选择的心脏切面自动描记相应节段，无需手动操作（使用者也可自行描记感兴趣区），进而测量整体和节段功能并生成表格，17节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV |  |  |  |
| 2.5.5.2 自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 |  |  |  |
| 3.图像存储与（电影）回放重显单元 |  |  |  |
| 4.参考信号：心电、心音、脉博波、心电触发 |  |  |  |
| 5.输入/输出信号 输入：VCR、外部视频 输出：AV端子、S端子、DisplayPort |  |  |  |
| 6.连通性：DICOM 3.0版接口部件,包括传输, 打印, 检索和通用格式 |  |  |  |
| 六.技术参数及要求 |  |  |  |
| 1.系统通用功能 |  |  |  |
| 1.1监视器: ≥21英寸高分辨率彩色医用液晶监视器，自由关节臂可调节，分辨率1920*1080 |  |  |  |
| 1.2标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，可通用 |  |  |  |
| 1.3功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 |  |  |  |
| 1.4 彩色触摸屏≥11英寸，可滑屏操作 |  |  |  |
| 2.探头规格 |  |  |  |
| 2.1频率:超宽频带探头, 探头频率1 MHz 到15 MHz |  |  |  |
| 2.2类型:相控阵, 凸阵, 线阵，矩阵 |  |  |  |
| *2.3压电晶体材料：相控阵、凸阵、 矩阵均采用单晶体材料 |  |  |  |
| 3.二维成像主要参数: |  |  |  |
| 3.1扫描:成人心脏相控阵: 超声频率 1-5MHz 成人经食道相控阵：超声频率3－7 MHz 浅表电子线阵: 超声频率 3-12MHz 腹部电子凸阵：超声频率1－5MHz |  |  |  |
| 3.2扫描速率: 相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率>=60帧/秒 凸阵，全视野，18cm深度时，帧速率>=45帧/秒 线阵，全视野，4cm深度时，帧速率>=140帧/秒 |  |  |  |
| 3.3扫描深度：最大扫描深度30cm |  |  |  |
| *3.4声束聚焦:发射接收动态连续聚焦 |  |  |  |
| 3.5心脏探头谐波成像频率个数≥3,小器官血管探头的谐波频率个数≥3个,腹部探头的谐波频率个数≥3个 |  |  |  |
| *3.6回放重现及存储:灰阶图像回放＞1000幅，存储时间≥10分钟 |  |  |  |
| 3.7预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个 |  |  |  |
| *3.8增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， LGC分段≥4 |  |  |  |
| 4.频率多普勒 |  |  |  |
| 4.1方式: 脉冲波多普勒PW, 连续波多普勒CW ，高重复频率脉冲多普勒HRPW |  |  |  |
| 4.2多普勒探头与频率: PW, CW |  |  |  |
| 4.3最大测量速度:PW, 2.5MHz,血流速度最大+7.6m/s; CW, 1.9MHZ,血流速度最大+19.2m/s |  |  |  |
| 4.4最低测量速度1mm/s (非噪声信号) |  |  |  |
| 4.5显示方式:B/D, B/C/D, D |  |  |  |
| 4.6电影回放:>1000帧 |  |  |  |
| 4.7零位移动:>=6级 |  |  |  |
| *4.8取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级 |  |  |  |
| 4.9滤波器:高通滤波或低通滤波两种,分级选择:PW高通≥10级,低通≥5级; CW高通≥8级,低通≥5级 |  |  |  |
| 4.10显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位 |  |  |  |
| 5.彩色多普勒 |  |  |  |
| 5.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  |  |  |
| 5.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |  |  |  |
| 5.3彩色显示角度: 20-90度选择 |  |  |  |
| 5.4彩色显示帧数: 85度, 18cm深度,帧频>=10帧/秒 |  |  |  |
| 5.5 组织多普勒帧频：85度，18cm深度，帧频≥110帧/秒 |  |  |  |
| 5.6显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20”-+20” |  |  |  |
| 5.7显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比 |  |  |  |
| 5.8彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |  |  |  |
| 6. 超声图像及病案管理系统 |  |  |  |
| 6.1动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅 |  |  |  |
| 6.2同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 |  |  |  |
| 6.3存储图像及文档:超1T硬盘,CD\DVD、5个USB存储 |  |  |  |
| 6.4报告存储,检索,统计 |  |  |  |
| 6.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储 |  |  |  |
| 6.6 DICOM图像阅读器 |  |  |  |
| 7.超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8级可调 |  |  |  |
| 七.技术培训要求 |  |  |  |
| 1. 卖方应提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能 |  |  |  |
| 2. 集中培训: 根据设备技术要求, 可向买方提供使用人员培训 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 设备主机 | 一台 |
| 心脏探头 | 一把 |
| 腹部探头 | 一把 |
| 血管探头 | 一把 |
| 食道探头 | 一把 |
| 超声检查床 | 1张 |
| 超声专用椅 | 1把 |
| 保修 | 3年 |
| 超声工作站 | 1套 |